| DATI | RISPOSTA |
| --- | --- |
| Apparecchiatura |  |
| Produttore |  |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno di inizio produzione |  |
| Data di costruzione della macchina offerta |  |
| Stato di provenienza |  |
| Codice CIVAB |  |
| Codice CND |  |
| PARAMETRI | RISPOSTA |
| Caratteristiche di sicurezza |  |
| L’apparecchio è conforme alla normativa C.E.I 62.5 Norma Europea EN 60601 – 1 attualmente vigente: |  |
| L’apparecchio è conforme alla normativa C.E.I 66.5 Norma Europea EN 61010 – 1 attualmente vigente: |  |
| La conformità indicata ai precedenti punti risulta attestata: - da marcatura CE 2007/47 “dispositivi medici” - da marcatura CE con riferimento ad altra direttiva |  |
| Manuali d’uso in italiano |  |
| CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE |  |
| REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEL SISTEMA A PENA D’ESCLUSIONE |  |
| GANTRY E LETTINO PORTA PAZIENTE |  |
| Apertura con diametro preferibilmente superiore a 70 cm |  |
| Sistema di centratura interno ed esterno |  |
| Escursione longitudinale radiotrasparente massima non inferiore a 200 cm |  |
| Velocità di spostamento non inferiore a 160 mm/s |  |
| Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm |  |
| Accuratezza nel posizionamento non superiore a +/- 0,25 mm |  |
| Carico massimo non inferiore a 200 Kg assicurando l’accuratezza di posizionamento dichiarata |  |
| GENERATORE RX E TUBO RADIOGENO |  |
| Ad alta frequenza gestito da microprocessori alloggiati nel gantry |  |
| Potenza non inferiore a 100 kW |  |
| Almeno 4 stazioni di tensione con il valore massimo preferibilmente non inferiore a 135 kV |  |
| Corrente massima erogabile non inferiore a 700 mA |  |
| Di ultima generazione ad elevata durata |  |
| Disponibilità di macchie focali multiple |  |
| Capacità termica dell’anodo più alta possibile |  |
| Dissipazione termica dell’anodo più alta possibile |  |
| SISTEMA DI SCANSIONE E ACQUISIZIONE |  |
| Rivelatori allo stato solido ad elevata efficienza |  |
| Numero di canali di acquisizione per singola fila di detettori non inferiore a 800 |  |
| Indice di acquisizione non inferiore a 750 strati/s |  |
| Velocità di acquisizione maggiore possibile |  |
| Numero di strati acquisibili contemporaneamente non inferiore a 256 per singola scansione di 360° |  |
| Spessore di strato minimo non superiore a 0,625 mm con possibilità di disporre di almeno altri 3 valori |  |
| Tempo di rotazione minimo non superiore a 0.28 sec/360° |  |
| Matrice di visualizzazione 1024x1024 |  |
| Dimensione Z esplorabile in un secondo di scansione mantenendo la risoluzione spaziale al alto contrasto inalterata preferibilmente non inferiore a 160 mm |  |
| Sistemi automatici per la riduzione della dose al paziente con possibilità di modulazione della corrente online angolare e longitudinale |  |
| Sistemi automatici per la riduzione dei KV con possibilità di selezione automatica e/o semiautomatica dei KV a seconda dell’applicazione clinica e della dimensione del paziente |  |
| Risoluzione spaziale ad alto contrasto massima, per modalità spirale e assiale, (MTF 0%) non inferiore a 21 pl/cm |  |
| Risoluzione di contrasto in modalità assiale e spirale: diametro del più piccolo dettaglio distinguibile non superiore a 5mm. Specificare il valore CTDI |  |
| Velocità di ricostruzione delle immagini acquisite in matrice 512x512 per tutte le modalità di scansione (assiale, volumetrica) non inferiore a 30 immagini/sec |  |
| Scansione volumetrica con tempo di emissione continua, senza interruzioni, non inferiore a 60 sec |  |
| Algoritmo di ricostruzione iterativo di tipo Model Based di ultima generazione |  |
| SISTEMA INFORMATICO PER LA RICOSTRUZIONE DEI DATI GREZZI |  |
| Di ultima generazione con processori ad elevate prestazioni |  |
| Memoria RAM non inferiore a 12 GB |  |
| Memoria dati grezzi di almeno 1 TB |  |
| Elevato livello di multitasking |  |
| CONSOLLE DI COMANDO A DOPPIO MONITOR E SOFTWARE |  |
| Processore di ultima generazione |  |
| Monitor LCD TFT conforme alle specifiche medicali |  |
| Tastiera alfanumerica e mouse |  |
| Memoria RAM non inferiore a 2 GB |  |
| Memoria immagini su disco rigido di almeno 150 GB |  |
| Memoria ottica CD e/o DVD con integrazione automatica di programma di visualizzazione su PC delle immagini DICOM memorizzate |  |
| Conformità alle specifiche DICOM 3 |  |
| Sistema di comunicazione verbale bidirezionale |  |
| Elevata velocità di trasmissione dati in formato DICOM 3 verso e dalla workstation non inferiore a 10 immagini/sec |  |
| Scheda di rete per connessione LAN |  |
| Visualizzazione sulla consolle dei principali indicatori dosimetrici dell’esame in corso e report finale in formato esportabile |  |
| Radiografia digitale di posizionamento |  |
| Scansioni assiali e spirali |  |
| Scansione a pacchetti |  |
| Scansioni dinamiche con e senza movimento del tavolo porta paziente |  |
| MIP di volume e MIP parziale a pacchetto e radiale |  |
| VRT di volume e VRT parziale a pacchetto e radiale |  |
| MPR singoli a pacchetto e radiali |  |
| 3D di superficie |  |
| Software di sincronizzazione dell’iniezione di mezzo di contrasto/scansione |  |
| Scansione in regime di doppia energia |  |
| Fluoro TC per procedure di radiologia interventistica sotto guida TAC |  |
| POST ELABORAZIONE E SOFTWARE |  |
| Sistema client server di ultima generazione con 4 workstation di post processing con doppio monitor che permetta l’accesso contemporaneo di 5 utenti concorrenti e la gestione di almeno 40.000 immagini |  |
| Server di ultima generazione |  |
| Processori di ultima generazione |  |
| Monitor LCD TFT conforme alle specifiche medicali |  |
| Memoria RAM almeno di 40 GB |  |
| Storage provvisorio su disco rigido non inferiore a 3TB |  |
| Memoria ottica CD e/o DVD con integrazione automatica di visualizzazione su PC delle immagini DICOM memorizzate |  |
| Conformità alle specifiche DICOM 3 |  |
| Elevata velocità di trasmissione dati in formato DICOM 3 dal ricostruttore al server |  |
| Scheda di rete per la connessione LAN |  |
| Sistema SW e HD di visualizzazione delle immagini biomedicali via WEB |  |
| MIP di volume e MIP parziale a pacchetto e radiale |  |
| VRT di volume e VRT parziale a pacchetto e radiale |  |
| MPR curvilinei singoli a pacchetto e radiali |  |
| 3D di superficie |  |
| SW automatico di riduzione dell’osso |  |
| SW di analisi e misurazione automatica 2D e 3D dedicato alle strutture vascolari |  |
| SW per colonscopia virtuale con funzionalità di ricerca computerizzata assistita (CAD) |  |
| SW per valutazione e quantificazione dei noduli polmonari con funzionalità di ricerca computerizzata assistita (CAD) |  |
| SW per il calcolo della perfusione degli organi addominali e lo studio della permeabilità delle lesioni tumorali |  |
| SW per la valutazione e quantificazione delle masse tumorali |  |
| SW di fusione immagini CT-MR-PET |  |
| Tutti i SW applicativi avanzati dovranno essere dotati di report strutturato con possibilità di esportazione dello stesso in formato DICOM ed almeno in formati PDF e RTF |  |
| SW diagnostici per il post processing delle immagini acquisite in modalità doppia energia |  |
| CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE |  |
| Dimensioni (cm: altXlargXprof) |  |
| Trasportabilità sistema (se si descrivere) |  |
| Alimentazione elettrica (monofase, trifase) |  |
| Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW) |  |
| Necessità di continuità della alimentazione elettrica e presenza in offerta (gruppo di continuità, stabilizzatore, …) |  |
| Classificazione ambiente di installazione (rif.: norma CEI 64-8) |  |
| Peso totale (kg) |  |
| Distribuzione del carico (kg/m2) |  |
| Superficie necessaria all’installazione |  |
| Opere murarie/strutturali necessarie |  |
| Necessità di particolari condizioni ambientali: temperatura, umidità, aerazione o altro |  |
| Necessità di particolari condizioni di installazione/funzionamento: bombole, fluidi o altro (descrivere) |  |
| Protezioni introdotte in caso di mancanza accidentale di alimentazione di rete: riarmo automatico o manuale |  |
| Calore disperso nell’ambiente |  |
| Esigenza di alimentazione stabilizzata entro il |  |
| Esigenza di alimentazione ininterrotta: |  |
| Misure protezionistiche |  |
| Sicurezza Privacy |  |
| (descrizione delle misure minime attuate richieste dal codice della privacy,nelle seguenti aree) |  |
| Rispondenza al D.Lgs 196/2003 |  |
| GARANZIA |  |
| Durata della garanzia |  |
| Manutenzione |  |
| Numero di anni garantiti per la disponibilità dei pezzi di ricambio |  |
| Parti Considerate fuori contratto |  |
| Listino Prezzi delle parti di ricambio delle parti fuori contratto |  |
| Tempo di consegna ricambi (in contratto) |  |
| Tempo di consegna ricambi fuori contratto dell’accentazione dell’ordine |  |
| Tempo di Intervento su Chiamata |  |
| Tempo di Risoluzione Provvisoria |  |
| Tempo di risoluzione definitiva |  |
| Numero di tecnici con esperienza specifica sull’apparecchiatura (Italia) |  |
| Formazione |  |
| Addestramento del personale medico e tecnico |  |
| Addestramento del personale tecnico incaricato dall'azienda della manutenzione |  |
| Altre Caratteristiche |  |
| Numero delle installazioni in Italia ed Europa |  |
| Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare reparto, ospedale, anno vendita) |  |
| Numero di apparecchiature vendute in Italia ed Europa nell'ultimo anno |  |